杭州精诚光电子有限公司



F-P原理及参数具体说明

1.F－P干涉仪的简要描述
F－P干涉仪的核心是两个平面性和平行性极好的高反射光学镜面，它可以是一块玻璃或石英平行平板的两个面上镀制的镜面，也可以是两块相对平行放置的镜片，即为空气间隔，如图1所示。前一种形式结构简单，使用时无需调整，比较方便，体积也小，但由于材料的均匀性和两面加工平行度往往达不到很高水平，故性能不如后者优良。用固定间隔来定位的F－P干涉仪又常称为F－P标准具。间隔圈常用热膨胀系数小的石英材料(或零膨胀微晶玻璃)。它在三个点上与平镜接触，用三个螺丝调节接触点的压力，可以在小范围内改变二镜面的平行度，使之达到满意的程度。使用时常在干涉仪的前方加聚光透镜，后方则用成象透镜把干涉图成象于焦平面上，如图2所示。
[image: image1.png]VYA

ﬁt

7





图 1 F－P干涉仪的多光束干涉
[image: image2.png]



图 2 法布里－珀罗标准具的使用
F－P干涉仪采用多光束干涉原理，关于多光束干涉的详细理论可参阅有关专著，我们在此就直接利用有关的一些关系式。

设每一镜面的反射率都为R，透射率为Τ，吸收散射等引起的损耗率为τ，则有


[image: image3.wmf]1

T

R

=

t

+

+


(1)
图1中相邻两光束的光程差为


[image: image4.wmf]a

-

=

b

=

D

2

2

sin

n

h

2

cos

nh

2


(2)
其中h为镜面间隔距离，n为镜间介质折射率，α为入射光束投射角，β为光束在镜面间的投射角。干涉条纹定域在无穷远，在反射中光强分布由下式决定：


[image: image5.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

(

)

(

)

[

]

(

)

2

sin

R

1

4

R

1

1

2

sin

T

R

1

4

T

R

1

1

R

I

I

2

2

2

2

0

R

F

t

-

+

t

-

-

F

+

t

-

+

+

t

-

-

=


(3)
在透射光中光强分布为


[image: image6.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

2

sin

R

1

4

R

1

1

T

1

I

I

2

2

2

0

T

F

t

-

+

t

-

-

t

-

=


(4)
其中
[image: image7.wmf]0

I

为入射角为(的入射光强；而(为相邻光束的相位差，来自由(2)式表示的光程差(和两次反射时的相位差变
[image: image8.wmf]1

d

、
[image: image9.wmf]2

d

：


[image: image10.wmf]2

1

2

d

+

d

+

l

D

p

=

F


(5)
其中
[image: image11.wmf]1

d

、
[image: image12.wmf]2

d

对金属膜可认为常数，对介质膜来说它们是零，下面我们不予考虑。所以对一定波长的单色光，Φ因入射角α而变。可见干涉极大的角分布是以镜面法线为轴对称分布的。在图1的成象透镜焦面上得到一套同心环。干涉图的圆心位置在通过透镜光心的F－P镜面法线上。

当镜面的吸收率可
忽略时，(3)、(4)式简化为：


[image: image13.wmf](

)

2

sin

R

4

R

1

2

sin

R

4

I

I

2

2

2

0

R

F

+

-

F

=


(6)

[image: image14.wmf](

)

(

)

2

sin

R

4

R

1

R

1

I

I

2

2

2

0

T

F

+

-

-

=


(7)
它们的分布图如图3所示，可见反射光是亮背景上的暗环，透射光是暗背景上的亮环，两者是互补的，其和等于入射光强
[image: image15.wmf])

(

I

0

a

。

[image: image16.png]4n

2n





图 3 透射光和反射光

根据(4)或(7)式透射光强在光程差满足以下条件的角方位上有极大值：


[image: image17.wmf]a

-

=

b

=

D

=

l

2

2

sin

n

h

2

cos

nh

2

m


(8)
其中
[image: image18.wmf]m

为干涉级次，是正整数。
2.F－P干涉仪的技术参数
F－P干涉仪作为光谱仪器，其主要参数是：(1)角色散和线色散；(2)不重迭光谱范围；(3)峰值透过率；(4)衬比因子；(5)分辨率、仪器宽度和细度。其中(3)、(4)、(5)三项是衡量F－P干涉仪质量的主要指标，而尤以(5)为最重要。

把(8)式对λ微分，可得角色散为：


[image: image19.wmf]小时）

和

当

l

a

la

-

»

ú

û

ù

ê

ë

é

l

l

-

a

-

a

a

l

-

=

l

a

d

dn

(

  

          

n

d

dn

n

sin

n

sin

cos

1

d

d

2

2


(9)
可见角色散与镜间距离和反射膜性质无关，当入射角α→0时，


[image: image20.wmf]¥

®

l

a

d

d


负号表示λ增大时，相应的透射光束α变小。玻璃平行平板(
[image: image21.wmf]5

.

1

n

»

)F－P标准具比空气板标准具的角色散约大
[image: image22.wmf]2

n

倍。

在成象透镜焦面上所得干涉圈的线色散显然为：


[image: image23.wmf] 

r

f

 

f

d

d

f

d

dr

2

l

-

»

la

-

»

l

a

×

=

l


(10)
式中f为透镜焦距，r为干涉环半径。

把(8)式对
[image: image24.wmf]m

微分，把(作为常数，再令
[image: image25.wmf]1

m

=

D

，可得相邻干涉级次间的角间隔


[image: image26.wmf]  

sin

h

2

cos

sin

h

2

sin

n

1

n

2

2

1

m

a

l

-

¾

¾

®

¾

a

a

a

-

l

-

=

a

D

=

=

D

时


(11)
焦面上单色光相邻干涉环的间距为：


[image: image27.wmf]  

hr

2

f

sin

h

2

f

f

r

2

1

m

l

-

¾

¾

®

¾

a

l

-

=

a

D

×

=

D

a

=

D

小时


(12)
可见镜间距离增大时，干涉环的间隔距离就缩小；成象透镜焦距f增大时，干涉环间隔迅速增大。为了得到便于观察的干涉图，需选用焦距适当的成象透镜。当采用有限空间分辨率的探测器探测时，应采用适当焦距的透镜来获得必要的线色散，可以看出，把探测器置于干涉环中心(
[image: image28.wmf]0

®

a

，
[image: image29.wmf]0

r

®

)是有利的。

不重迭光谱范围亦称自由光谱区，就是当一个波长(的第
[image: image30.wmf]m

级次干涉极大与另一波长(
[image: image31.wmf]FSR

l

D

+

l

)的第(
[image: image32.wmf]1

m

-

)级次重迭时，两者的波长差
[image: image33.wmf]FSR

l

D

，由上面的讨论，应有


[image: image34.wmf]  

d

d

1

m

FSR

=

D

a

D

=

l

D

l

a


(13)
根据(9)和(11)式


[image: image35.wmf]  

d

dn

n

sin

n

h

2

sin

n

2

2

2

2

2

FSR

ú

û

ù

ê

ë

é

l

l

-

a

-

a

-

l

=

l

D


(14)
分母中第三项不大，可忽略，小角度时
[image: image36.wmf]a

2

sin

也很小。这时：


[image: image37.wmf] 

h

2

 

nh

2

2

1

n

2

FSR

l

¾

¾

®

¾

l

»

l

D

=

时


(15)
若用频率表示，则为


[image: image38.wmf] 

h

2

c

 

nh

2

c

1

n

FSR

¾

¾

®

¾

=

n

D

=

时


若用波数表示，则为


[image: image39.wmf] 

h

2

1

 

nh

2

1

1

n

FSR

¾

¾

®

¾

=

n

D

=

时


(16)
与波长无关，只取决于镜间光程。如果入射光中各谱线成分的间隔大于不重迭区时，就会发生干涉图重迭，不能确定它们干涉级次的相对高低，从而不能确定其波长差。相反，如果入射光中的谱线间隔比自由光谱区小得多，就不易被分辨开。所以镜间距应根据研究对象的光谱范围来选择。例如，塞曼效应中，汞5461Å谱线的塞曼分裂可达0.75Å，故选用2mm的镜间隔。

由(4)和(7)式可见，干涉仪的峰值透过率为


[image: image40.wmf](

)

(

)

[

]

 

1

 

R

1

1

T

1

I

I

T

0

2

2

0

T

max

max

¾

¾

®

¾

t

-

-

t

-

=

=

=

t


(17)
可见，随着τ趋向零，
[image: image41.wmf]1

T

max

®

，而当τ一定时，随反射率R的增大，
[image: image42.wmf]max

T

减小，如图4所示。为了不过分损失透射强度，反射率不能取太高。透射光极小值则为：


[image: image43.wmf](

)

(

)

[

]

(

)

 

0)

(

       

I

R

1

T

I

I

R

1

1

T

1

I

0

2

2

T

min

0

2

2

T

min

=

t

×

+

=

×

t

-

+

t

-

=


(18)
干涉仪的重要指标之一      衬比因子C(亦称对比度)为：


[image: image44.wmf](

)

[

]

(

)

[

]

 

R

-

1

R

1

R

1

1

R

1

1

I

I

C

2

0

2

2

T

min

T

max

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

¾

¾

®

¾

t

-

-

t

-

+

=

=

®

t


(19)
[image: image45.png]/.00
Tonn ==
7o >
g0l .
\ ==
.70 P \Q X —1/.
e \\ \ \ | —,2
< N S
Y N \ E .5
> N 7
.30 | ‘
.20 N
N7
0 \
97 9 51 95 55 .55 9597 8 99 seo R




图 4 
[image: image46.wmf]max

T

与τ和R的关系
可见对比度主要取决于反射率R，随R增大而急剧增大。由于最小透射
[image: image47.wmf]T

min

I

并不是零，所以强谱线的背景透射可能淹没弱谱线的透射峰，对比度反映了谱线之间可能的最大隔离程度。

一般F－P干涉仪对于理想单色光透射光强减到峰值一半所对应的相位宽度
[image: image48.wmf]F

d

=

DF

2

是不大的，(7)式分母中两项相等时就是求得
[image: image49.wmf]F

d

的条件，其中取


[image: image50.wmf]2

2

m

sin

2

sin

F

d

±

»

÷

ø

ö

ç

è

æ

F

d

+

p

=

F


可得


[image: image51.wmf](

)

R

R

1

2

2

-

=

F

d

=

DF


(20)
透射峰半高处宽度除以相邻峰间距就是细度。相邻级次的干涉峰相应于2π位相差，所以F－P干涉仪的细度为：


[image: image52.wmf](

)

R

1

R

2

F

R

-

p

=

DF

p

=


(21)
可见细度由反射率决定而与h无关，这里是假定两镜面是理想的平行平面，故
[image: image53.wmf]R

F

称为反射率细度。图5曲线1表示(21)式所示的
[image: image54.wmf]R

F

～
[image: image55.wmf]R

关系。细度越大，分辨紧邻谱线的能力当然越强，但不能靠无限制地提高
[image: image56.wmf]R

来提高细度。细度严重地受限于镜面的平面度和平行度。平行度往往可以调整，尽量调到最佳，但平面度却受限于工艺技术，不可能达到理想状态，这往往是限制细度的主要原因。

[image: image57.png]200

180 T
/4o
/20
’ Joo l =
2 200
Fo &°
i 3
&o /é P et I
A %P"
20 — | 2
O%5 82 84 82 88 9o 92 94 94 98 feo

R(%) -




图 5 F和R关系

由于有平面误差和平行误差。所以在全孔径范围内，h是坐标(x,y)的函数。镜面的平面平整度通常用全孔径范围内以波长λ表示的最大起伏
[image: image58.wmf]M

l

来表示，例如
[image: image59.wmf]30

l

、
[image: image60.wmf]100

l

、
[image: image61.wmf]200

l

等。用单色平行光束垂直镜面投射时，由于各处h略有差别，就不能同时满足干涉透射峰的条件。如果h的起伏较大，扫描过程中透射光只以等厚条纹的形式出现，扫过全孔径。h起伏小时，可能全孔径同时有透射光，但各处达到峰值的时刻可有不同。

由于各处峰值叉开，就必然使全孔径的透射峰加宽和畸变，使峰值和细度都减小。平整度误差为
[image: image62.wmf]M

l

的一对镜片，对应的干涉光束有
[image: image63.wmf]M

4

p

的光程差起伏，就会引入附加“平整度细度”为：


[image: image64.wmf]2

M

F

F

=


(22)
另外，由于探测器的有限空间分辨率，也会影响到实际的细度，例如，在F－P干涉仪成象透镜焦面上的干涉环的中心设置一个直径为d的小孔光阑，探测通过小孔的光，有限大小的小孔光阑会引入附加的“小孔细度”(pinhole finesse)：


[image: image65.wmf]2

2

P

hd

f

4

F

l

=


(23)
考虑到反射率细度
[image: image66.wmf]R

F

、平整度细度
[image: image67.wmf]F

F

、小孔细度
[image: image68.wmf]P

F

，仪器的综合细度
[image: image69.wmf]I

F

满足：


[image: image70.wmf]2

P

2

F

2

R

2

I

F

1

F

1

F

1

F

1

+

+

=


(24)
为了使小孔细度不明显影响综合细度，可选用d足够小的小孔光阑和焦距f较大的成象透镜。通常对
[image: image71.wmf]I

F

的主要限制来自
[image: image72.wmf]F

F

。图5中曲线2、3、4表示了这种限制。可见镜面平面度对F－P干涉仪的细度有着决定性影响。缩小标准具的使用面积，可以减小平面误差的影响，提高
[image: image73.wmf]F

F

。当光束截面很小时，可忽略
[image: image74.wmf]F

F

的影响，使
[image: image75.wmf]R

I

F

F

»

，能达到很高的值。缩小使用面积带来的不良影响是减少了标准具的集光本领，同时使不垂直入射的光束在多次反射时，很快偏到孔径以外，减少了干涉光束数，从而使分辨率随入射角α的增大而迅速减小。

如果两个单色光λ和(λ＋δλ)的峰值间隔正好为(20)式所示的ΔΦ，则δλ称为干涉仪本身的仪器宽度。取(5)式对λ的微分，再利用(20)式，即可得


[image: image76.wmf](

)

F

1

nh

2

F

1

cos

nh

2

R

cos

nh

2

R

1

2

2

2

×

l

»

×

b

l

=

p

×

b

-

l

=

dl


(25)
仪器宽度就等于自由光谱区除以细度。用波数表示仪器宽度为：


[image: image77.wmf]nhF

2

1

F

1

cos

nh

2

1

»

×

b

=

dn


(26)
可见，仪器宽度的波数值与细度和镜间距离h成反比。

仪器的分辨本领为：


[image: image78.wmf]F

cos

nh

2

×

l

b

=

dl

l


(27)
可见分辨本领与细度F成比例，与干涉级次m或镜间距离h成比例。然而h增大时，使干涉环直径及环间隔都减小，使不重迭光谱范围减小，使干涉仪的调整变得困难。

综上所述，对于镜间介质折射率确定的F－P干涉仪的角色散是一致的；线色散取决于成象透镜的焦距；不重迭光谱范围反比于镜间距离；峰值透过率和衬比因子取决于镜面反射膜的反射率和损耗率；仪器宽度和分辨本领取决于镜间距离和细度的乘积；对于理想的平行平面，F－P干涉仪，细度
[image: image79.wmf]R

F

仅取决于反射率，在实际情况下，仪器能达到的细度
[image: image80.wmf]I

F

受限于镜面的平面平整度和平行度以及接受小孔光阑的直径。在应用F－P标准具时，应根据具体要求选择镜间间隔、镜面反射率、细度及成象透镜焦距。反映F－P干涉仪质量的指标主要是峰值透过率
[image: image81.wmf]max

T

、衬比因子C和综合细度
[image: image82.wmf]I

F

，而以细度尤为重要。其他还有温度稳定性、抗振性能等。

在F－P干涉仪中，使镜面具有高反射率和低损耗率是很关键的。金属膜制备简单，高反射率的光谱范围大，但光的损耗率也大，银膜在红光和黄光区域的反射率可达95％，但在紫光区域就比较差了，到3100Å左右，降到接近零。铝膜在红光和黄光区域反射率接近银膜，对于波长较短的光，铝膜优于银膜，可一直用到2000Å。现在多层介质膜技术可以容易制得R在99％以上的高反射膜，而损耗τ≤0.2％。高反射率的光谱带宽通常约为1000Å左右，采用特殊宽带膜系可得更宽的高反射带宽。究竟采用多大的R，取决于要求有多大的
[image: image83.wmf]R

F

和由τ及R决定的
[image: image84.wmf]max

T

。采用多层介质膜时还应注意膜层应力对平镜平面度的不良影响。

3.干涉光谱的观测和记录方法
可采用目视或照相法。目视法一般用目视测量显微镜进行。方便直观，但易引入主观测量误差，不能作干涉光谱的强度测量，不能得到原始可保存资料；采用照相法时应注意选用焦距适当的照相镜头。也可以用摄象机摄下干涉图，在显示屏幕上对干涉图进行数据处理，这样可免除拍照和暗室冲洗的烦琐。采用目前流行的CCD摄象机具有小巧方便和附加畸变小的优点，但其象素有限，同时，干涉图愈向外圈，色散愈小，分辨本领和光强也都愈小。下面着重介绍扫描光电记录法。

由F－P干涉仪的程差表示式
[image: image85.wmf]b

=

D

cos

nh

2

可知，改变镜间距离h、改变镜间气体压强从而改变折射率n以及改变角度β都可以改变程差Δ，从而实现干涉光谱的扫描。

改变倾角法通常是转动标准具本身，在成象透镜焦平面上设置一段短狭缝光阑，随着标准具法线取向的变化，使整套干涉环在垂直狭缝光阑的方向过中心地扫过狭缝光阑。光电探测器接收通过光阑的光强。这种方法容易实施，容易扫过多个干涉级次，适用于h和n不易改变的实心介质标准具。其缺点是标准具的角色散的非线性使扫描也是非线性的；不能利用干涉圈中心色散最大处；倾角大时，干涉光束数目减少，从而分辨率下降。

较好的办法是扫描h或n，这时干涉环的圆心位置不变，而从中心冒出(h或n增大)或湮灭(h或n减小)，同时探测通过中心小孔光阑的光强，得到如图3所示的信号。这样能利用中心色散最大处；扫描是线性的；分辨率是一致的。

改变h可用精密丝杆匀速移动一面镜子来实现，但这种方法稳定性差，一般不采用。通常把干涉仪的一面镜子固定在可以伸缩的支承材料上。这种伸缩可以是压电伸缩或磁致伸缩，也可以热胀冷缩(这时需把干涉仪置于温度可均匀而线性变化的温室内)，这类方法操作方便，其中压电伸缩用得最多。主要缺点是在改变h时，不易保持两镜严格的，同时必须有一镜是可动支撑结构，使其机械稳定性和温度稳定性降低。但采取严格措施，还是能达到满意的程度。

改变镜间气压来扫描干涉光谱是广泛采用的最简单而可靠的方法，它不会破坏两镜的平行性，采用固定间隔环的F－P标准具的稳定性好，对振动干扰不大敏感，容易做到较好的线性慢扫描。这种方法的局限性在于气压不能很快改变，故不适合研究波长和光强较快漂变的光源；还有必须有足够的镜间间隔，才能方便地实现几个干涉级次的扫描范围。让我们来估算一下，改变气压时，标准具光学厚度的相应改变有多大。理论和实验都表明，在相当大的气压范围内，气体折射率n与气体密度ρ有很好的线性关系，在温度T不变时与气压P也有线性关系：


[image: image86.wmf]AP

T

P

"

A

'

A

1

n

=

×

=

r

=

-


(28)
其中A’、A”和A为常数。光束入射角接近0°时，干涉级次为
[image: image87.wmf]l

=

nh

2

m

，气压改变ΔP时，干涉级次的改变为：


[image: image88.wmf]P

A

h

2

m

D

×

×

l

=

D


(29)
如果采用空气，在标准条件下，
[image: image89.wmf]大气压

1

10

93

.

2

A

4

-

´

=

，当λ＝5500Å，h＝2mm，ΔP＝2大气压时，能扫过干涉级次Δm＝4.262。

气压扫描的具体做法是把F－P标准具置于两端有通光窗口的密闭容器中。一般常用机械真空泵抽空容器内气体。然而，从气源通过毛细管对容器充气。这时随着nh的增大，干涉环从中心冒出，扩大。如果气源的压强比扫描时气压的改变量大得多，可近似地认为充气流量是恒定的，则n随时间的变化也是线性的：


[image: image90.wmf]kt

1

AP

1

n

+

=

+

=


(30)
但要得到较好的线性，抽气、充气系统并不简单方便，同时毛细管易被尘埃等堵积而改变流量，要想改变扫描速度也不方便。

在我们的仪器中，用步进电机驱动的封闭压缩泵来改变容器内的气压。容器上装有半导体压力传感器，直接输出与气压成线性关系的电压信号，作为记录仪的X坐标信号。由
[image: image91.wmf]l

=

m

nh

2

可知，对于λ确定的单色光，就得到干涉级次的线性扫描，而在同一级次中的就得到对不同波长的线性扫描。记录仪Y轴的信号来自小孔光阑后的光电探测器。图6就是记录得到的光谱。如果采用谱线宽度很窄的单色光，例如单纵模激光，则其透射峰就能反映仪器宽度，以半峰值处的宽度除以峰－峰距离就得到细度。但一般光谱灯的谱线本身有
[image: image92.wmf]GHz

量级的频宽，其透射峰是仪器线形与谱线线形的卷积。

[image: image93.png]



图 6 单色光的光电扫描光谱

作为封闭压缩系统驱动器的步进电机的步速可方便地改变，从而改变气压扫描速度，同时仪器中采用了反馈控制，使气压扫描速度接近恒定，避免封闭压缩系统的空间缩小时，恒定的步速使气压上升速度越来越快，导致信号探测和处理中时间响应的不一致。

用气压传感器的气压信号作为正比于气体折射率的信号，其前提是系统的温度应保持不变。在仪器结构上已尽量使温度变化微小，同时在使用中，扫描速度慢能使温度变化更小。另外，气压扫描时，气室外壳会发生微小形变，已采取措施有效地隔离了这种形变对镜片的影响，否则，气压扫描F－P干涉仪将不能正常工作。

光强信号的探测器应根据光信号的强度和波长合理选择。强光时，如用He-Ne激光，可采用硅光电池，工作波长范围为0.4～1.1μm，不需要供给其他工作电压。但应注意，光电池的短路光电流才与光信号强度有线性关系，所以采用的信号放大器输入阻抗必须是极小的，我们的仪器中是满足此要求的。弱光时，如各种光谱灯，可采用光电倍增管，应选灵敏波长范围合适的型号、无光时的暗电流小的器件。光电倍增管的倍增率与所供给的负高压关系很大，调节负高压可在相当大的范围内，改变输出光电信号的大小，同时要求负高压要足够稳定，否则光电信号将会产生明显的漂移或抖动。

数据记录可以采用X－Y记录仪，也可通过A/D转换接口输入到PC机，用专用软件来显示扫描曲线和进行数据处理。

www.jcgdz.com


_1039262649.unknown

_1039324352.unknown

_1039325735.unknown

_1040021049.unknown

_1040021109.unknown

_1040021542.unknown

_1040024957.unknown

_1040021591.unknown

_1040021187.unknown

_1040021075.unknown

_1039342329.unknown

_1039344880.unknown

_1039345583.unknown

_1039345886.unknown

_1039344956.unknown

_1039343905.unknown

_1039326324.unknown

_1039326943.unknown

_1039325868.unknown

_1039324586.unknown

_1039324802.unknown

_1039325184.unknown

_1039324763.unknown

_1039324499.unknown

_1039324516.unknown

_1039324417.unknown

_1039324381.unknown

_1039322626.unknown

_1039323347.unknown

_1039323388.unknown

_1039323895.unknown

_1039323375.unknown

_1039323310.unknown

_1039322218.unknown

_1039322543.unknown

_1039322603.unknown

_1039322411.unknown

_1039322017.unknown

_1039322066.unknown

_1039321943.unknown

_1039259311.unknown

_1039260432.unknown

_1039261256.unknown

_1039262026.unknown

_1039262385.unknown

_1039261947.unknown

_1039260578.unknown

_1039260721.unknown

_1039260479.unknown

_1039260041.unknown

_1039260131.unknown

_1039260260.unknown

_1039260083.unknown

_1039259865.unknown

_1039259985.unknown

_1039259837.unknown

_1039256843.unknown

_1039258401.unknown

_1039258644.unknown

_1039258922.unknown

_1039258559.unknown

_1039258283.unknown

_1039257389.unknown

_1039257582.unknown

_1039256133.unknown

_1039256358.unknown

_1039256418.unknown

_1039256170.unknown

_1039256340.unknown

_1039250156.unknown

_1039256055.unknown

_1039249606.unknown

